У складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача достављена дана 22.7.2013.год. у вези Партије 1 – Гасни хроматограф и Партије 3 – Течни хроматограф са ПДА и флуоресцентним детектором, Комисија за јавну набавку 5/13 – Лабораторијски апарати за анализу, дала је следеће одговоре:

У оквиру конкурсне документације, везано за техничке карактеристике за Партију 1 – Гасни хроматограф са масеним детектором и Headspace системом за одређивање испарљивости једињења:

Питање 1: .Да ли је прихватљив МС детектор са ТОФ анализатором са опсегом маса 4-100 amu, тражене осетљивости, неупоредиво боље резолуције дефинисане кроз цео опсег маса и много веће брзине аквизиције података од 1000 спектара/с (целог опсега маса) наспрам уобичајених 10 спектара/с (целог опсега маса) код квадрупола?

Одговор:  Квадруполни анализатор у потпуности задовољава потребе нашег посла, те нам ТОФ анализатор није неопходан ни са стручног ни практичног аспекта.

.

Питање 2: С обзиром да „bachflush“ за чишћење колоне и електронска контрола притисака у корацима од 0.001 psi није од суштинског значаја за квалитет и изглед хроматографије, да ли је прихватљив апарат без „bachflush-а“ са контролом притиска од 0.01 Бар?

Одговор:  Није прихватљив инструмент без ″backflush″ чишћења колоне и електронске контроле притиска у корацима од 0.001 psi jер исти олакшава процес рада наручиоцу.

Питање 3: Да ли је прихватљива запремина инјектовања од 0.1-500 uL?

Одговор:  Није прихватљива запремина инјектовања од 0.1-500 μl, тражена запремина је од 0.01-200 μl.

У оквиру конкурсне документације, везано за техничке карактеристике за Партију 3 – Течни хроматограф са ПДА и флуоресцентним детектором:

Питање 4: Да ли је прихватљив опсег протока 0.001-2.0 мл/мин?

Одговор:  Није прихватљив опсег протока од 0,001 до 2,0 мл/мин. Захтевани радни притисак од 1000 бара указује да се тражи HPLC систем који може да поднесе рад на ултра високим притисцима и рад на колонама са честицама <2 m. Међутим у нашем раду користе се и апликације са стандардним колонама те нам је потребна могућност рада и на већим протоцима тј. изнад 2,0 мл/мин.

Питање 5: Да ли је прихватљив инструмент са кватернерном пумпом?

Одговор:  Да, прихватљив је инструмент са кватернерном пумпом, али Наручилац напомиње да је за рад Наручиоца довољан инструмент са бинарном пумпом јер током рада користи две линије.

Питање 6: Да ли је прихватљив инстурмент са ПДА детектором чији је опсег таласних дужина 190 nm – 500 nm?

Одговор:  Већина апликација се изводе до 360 nm, међутим постоје апликације које се изводе изнад 500 nm (одређивање боја) тако да инструмент са ПДА детектором са опсегом таласних дужина од 190 nm до 500 nm није прихватљив.

.

Питање 7: Да ли ће Наручилац извршити измену елемената критеријума и методологију доделе пондера за Партију 3 – Течни хроматограф  са ПДА и флуоресцентним детектором на начин да они буду у логичној вези са предметом ЈН за Партију 3 тј. на начин да обезбеде реално вредновање квалитета понуђених добара и и тиме обезбеде набавку најквалитетнијег могућег инструмента а у складу са техничким захтевима?

Одговор:  Наручилац неће променити методологију доделе пондера. Сматрамо да се вреднују основне карактеристике инструмента (пумпа и детектор). Техничке карактеристике инструмента понуђача коме буде додељен уговор ће се квалификацијом апарата потврдити приликом квалитативног пријема инструмента, а што је Наручилац предвидео као обавезу у својој конкурсној документацији

Комисија за јавну набавку ЈН 05/13