У складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача достављена дана 24.7.2013.год. везано за конкурсну документацију, у делу „Упутство понуђачу како да сачини понуду“, у делу „Техничке карактеристике“, за Партију 1 – Гасни хроматограф, Партију 3 – Течни хроматограф са ПДА и флуоресцентним детектором и Партију 4 – Јонски хроматограф, Комисија за јавну набавку 5/13 – Лабораторијски апарати за анализу, дала је следеће одговоре:

- У оквиру конкурсне документације, везано за „Упутство понуђачу како да сачини понуду“:

Питање 1: У конкурсној документацији, у делу  „Упутство понуђачу како да сачини понуду“, на страни 15, наведено је да документа поднета у понуди морају да буду поверзана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно вадити, одстрањивати и заменити, изузев: бланко сопствених меница, меничног овлашћења, картона депонованих потписа и штампаног извода са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења. У конкурсној документацији у делу „Садржина понуде – резиме“, на страни 89, наведено је да и произвођачка спецификација (каталог, проспект....) требају да буду не повезани јемствеником.

Да ли можете да прецизирате, шта од докумената не треба да буде повезано траком у целини?

Одговор:

Не треба да буду повезана у целину следећа документа у понуди:

- Бланко сопствена меница за озбиљност понуде

- Менично овлашћење

- Картон депонованих потпис

- Штампаног извода са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Произвођачка спецификација (каталог, проспект и сл.)

Прва четири документа из разлога јер чине средство обезбеђења, а произвођачка спецификација јер Наручилац не располаже сазнањима о обиму каталога, проспекта и сл., те због тога из практичних разлога не захтева да овај докуменат буде повезан  у целину са осталим документима у понуди.

Питање 2: Да ли је као саствани део понуде, неопходно укључити питања и одговоре на питања, објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца?

Одговор: Питања и одговоре није потребно достављати уз понуду као документе, уколико је у том смислу ваше питање. Напомињемо опреза ради, да је неопходно да се

понуђач кроз опцију „Питања и одговори везани за конкурсну документацију“ на Порталу јавних набавки редовно информише и проверава да ли има измена, допуна, питања и одговора у вези конкурсне документације. Такође сва питања и одговори, као и једна измена и допуна конкурсне документације за ЈН 5/13 – Лабораторијски апарати за анализу, објављени су и на сајту Наручиоца.

До дана писања овог одговора, тј до 26.7.2013.године на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца објављено је следеће:

- Измена и допуна конкурсне документације дана 6.7.2013.г;

- Питања и одговори 1 дана 9.7.2013.г;

- Питања и одговори 2 дана 12.7.2013;

- Питања и одговори 3 дана 16.7.2013;

- Питања и одговори 4 дана 17.7.2013.г;

- Питања и одговори 5 дана 19.7.2013.г;

- Питања и одговори 6 дана 25.7.2013.г;

Питање 3: Да ли је као саставни део понуде, неопходно укључити и обрасце, који су саставни део конкурсне документације, а ми као понуђач не треба да их попуњавамо (нпр. Образац подаци о учеснику заједничке понуде, а понуду подносимо самостално)? Уколико је неопходно да се таква документа укључе, да ли је прихватљиво да се иста прецрта, овере печатом и парафирају?

Одговор: Не, уколико понуђач не подноси понуду са подизвођачем или се не ради о заједничкој  понуди, обрасце који се односе на варијанте подизвођача или заједничке понуде није потребно достављати уз понуду.

Питање 4:  У конкурсној документацији у делу „Образац понуде“,за партије 1, 2, 3,4, тражено је под ставком 8, да се наведу све врсте прибора и потрошног материјала, са уобичајним периодом замене и садашње тржишне цене. У напомени наручиоца је наведено да тражени подаци које понуђач није успео да унесе у предвиђени простор,

морају да се унесу на полеђини странице.

Да ли је прихватљиво да се тражени пдоаци наведу на меморандуму понуђача и прилоће након приложеног „Обрасца понуде“?

Одговор: Наручилац не располаже о броју/количини података о прибору и потрошном материјалу, па је сматрао да је довољно да се евентуални „вишак“ података који се не може уписати на предвиђеним пољива допише на полеђини исте стране . Међутим, уколико и тај простор није довољан, прихватљиво је да остатак података буде написан на меморандуму понуђача, потписан и опечаћен. Прихватљиво је и уколико би уношење података на претхоно описан начин било непрегледно, да се сви подаци  из тачке 8. о прибору и потрошном материјалу напишу на меморандуму, потпишу и опечате, да се јасно назначи да су то подаци из тачке 8., и обавезно приложе као следећи докуменат иза Обрасца понуде.

- У оквиру конкурсне документације, у делу „Техничке карактеристике“ за Партију 1 – Гасни хроматограф са масеним детектором и headspace системом за одређивање испарљивости једињења:

Питање 5: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 1 – Гасни хроматограф са масеним детектором и headspace системом за одређивање испарљивости једињења, захтевано је да јонски извор буде необележен, интерни EI, са два филамента?

Да ли ће бити прихваћено уколико се понуди уређај са интерним јонским извором EI, са два филамента, без назнаке да је необележен? Таква ознака јонског извора „noncoated EI sourse“ карактеристична је за произвођача Аgilent и за друге понуђаче искључива.

Одговор:  : Понуда за инертни јонски извор са 2 филамента без назнаке ″необележен″ биће прихваћена.

Питање 6: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 1, страна 5, захтевано је да температуре јонског изовра и трансфер линије буду 350ºC?

Да ли би ће бити прихваћена понуда где је у техничкој спецификацији  наведено да је температура јонског извора 300ºC, а трансфер линије 350ºC?

Одговор:  Специфицирана је температура јонског извора до 350 оЦ, тако да понуда није прихватљива.

Питање 7: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 1, страна 5, захтевано је да температуре квадрупола буде до 200ºC?

Да ли би била прихватљива понуда где температура квадрупола остаје константна, је се заштита од контаминације врши употребом предфилтера тзв. пре-родова на квадрополу, чиме се уклања потреба за грејањем, спречава контаминација, повећава број јона који дођу до детектора и повећава осетљивост?

Одговор:  Специфицирана је температура до 200ºC, независна грејна зона. Константна температура квадрупола неодговара потребама нашег процеса рада, те ће понуда бити неприхватљива за наручиоца.

Питање 8: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 1, страна 5, захтевано је да опсег маса буде од 2-1000 amu.

Да ли би била прихватљива понуда за систем са опсегом маса 1,5-1090 amu (боље од траженог)?

Одговор:  У спецификацији инструмента тражени опсег маса је 2-1000 amu, што је минимални опсег који захтева наручилац, тако да понуда за систем са ширим опсегом маса 1.5-1090 amu биће прихваћена.

Питање 10: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 1, страна 5, захтевано је да масени филтер буде хиперболички квадропол са улазним сочивом као заштитом.

Да ли ће бити прихватљив систем са укљученим маеталним квадруполом и употребом предфилтера тзв. пре-родова на квадрополу, у улози масених филтера? Тражена ознака за масени филтер „hyperbolic quadropole with entrance lences“ карактеристична је за произвођача Аgilent и за друге понуђаче искључива.

Одговор: Прихватљиво је и решење које укључује метални квадрупол са предфилтерима, уколико систем задовољава све остале техничке спецификације постављене у тендерској документацији, као што је независно грејање квадупола са температурама до 200ºC.

Питање 11: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 1, страна 6, захтевано је да аутоинјектор буде са носачем за шприц до 500 µL.

Да ли ће бити прихватљив систем са аутоинјектором са носачем за шприц до

250 µL?

Одговор:  Понуда за аутоинјектор са носачем за шприц до 250μl неће бити прихваћена. Тражен је носач за шприц до 500 μл.

Питање 12: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 1, страна 6, захтевано је да понуђени аутоинјектор мора да има запремину инјектовања 0,01-250 µL.

Да ли се захтевана вредност односи, као што је наглашено на запремину инјектовања или на брзину инјектовања (0,01-250 µL/sec)?

Да ли ће бити прихватљив систем са аутоинјектором са запремином инјектовања 0,1-200 µL?

Одговор:  Није прихватљива запремина ињектовања од 0.1-200 μl, тражена запремина је од 0.01-200 μl.

Питање 13: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 1, страна 6, захтевано је да Headspace задовољава карактеристику, да температуре трансфер линије буде до 300ºC .

Да ли ће бити прихватљив систем са температуром трансфер линије до 350ºC?

Одговор:  Специфицирана температура трансфер линије од 300оC је минимални захтев, понуда за температуру трансфер линије код хеадспаце система од 350оC биће прихваћена.

- У оквиру конкурсне документације, у делу „Техничке карактеристике“ за Партију 3 –  Течни хроматограф са ПДА и флуоросцентним детектором:

Питање 14: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 3 – Течни хроматограф са ПДА и флуоросцентним детектором, на страни 7, тражено је да понуђени уређај поседује бинарну пумпу са радним притиском минимум 1000 bara и више, са опсегом протока од 0,01 до 5,000 ml/min.

Да ли је прихватљиво уколико се понуди систем са бинарном пумпом са радним притиском 1300 bara и са опсегом протока од 0,001 до 5,000 ml/min (боље од траженог)?

Одговор:  Прихватљиво је уколико понуђач понуди систем са бинарном пумпом са радним притиском 1300 bara и опсегом протока од 0,0001 до 5,000 ml/min.

Питање 15: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 3, страна 7, тражено је да у понуди буде укључен аутосемплер са 80-120 места за виале од 1,5-2 ml.

Да ли је прихватљива понуда уколико се понуди систем са аутосемплером са 105 места и запремином виала 1,5 ml?

Одговор:  . Понуда је прихватљива уколико се понуди систем са аутосемплером са 105 места и запремином виала 1,5 мл.

- У оквиру конкурсне документације, у делу „Техничке карактеристике“ за Партију 4 –  Јонски хроматограф:

Питање 16: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 4, страна 7 – јонски хроматограф, тражено је да понуђени уређај поседује пумпу са радним притискомод 0 до 350 bara, са опсегом протока мин 0,001 до 5 ml/min.

Да ли је прихватљиво уколико се понуди систем са пумпом са радним притиском од 400 bara и са опсегом протока од 0,0001 до 5,000 ml/min (боље од траженог)?

Одговор:  Прихватљиво је уколико се понуди систем са пумпом са радним притиском од 400 bara и опсегом протока од 0,0001-5,000 ml/min.

Питање 17: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 4, страна 7, тражено је да понуђени систем има прецизност протока мин. 0,1%.

Да ли је прихватљив систем са прецизношћу од ±0,3%?

Одговор:  Није прихватљив систем са прцизношћу протока  0,3 %,.

Питање 18: У конкурсној документацији, у делу „Техничке карактеристике“ Партија 4, страна 8, тражено је да систем поседује елуент генератор.

Да ли је прихватљив систем са уколико не укључује елуент генератор? Тражени  додатак систему није стандардан за уобичајне процедуре рада. Његовим коришћењем се не олакшава рад корисника у односу на досадашњи поступак рада, јер се припрема елуента уобичајно и не врши мануелно и већ је омогућено аутоматско мешање елуента, захтеване концентрације у жељеном односу. Коришћење елуент генератора је карактеристично при употреби Јонског хроматографа произвођача Dioneх и тиме унапред предодређена набавка наведеног система.

Одговор:  Није прихватљив систем без елуент генератора.

Комисија за јавну набавку ЈН 05/13