У складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача достављена везано за појашњења конкурсне документације, Комисија за јавну набавку 5/13 – Лабораторијски апарати за анализу, дала је следеће одговоре:

Питање 1:  За Партију 1, спецификација масеног детектора

У тендерској документацији је као део минималних техничких услова захтеван јонски извор са два филамента. С обзиром на то да се два филамента не користе у исто време, већ само један, а да је други резервни, да ли ће бити прихваћена понуда са јонским извором са једним дуготрајним филаментом. Материјал од кога је овај филамент направљен заштићен је патентом и има веома дуг рок трајања (један филамент који траје годину дана је бољи од два која трају 3-4 месеца!), а веома је лако заменљив од стране корисника, што је савременије решење?

Одговор: Није прихватљива понуда са једним филаментом. Без обзира на дужину трајања филамента, интенција Наручиоца приликом формулисања овог услова била је да због ранијих лоших искустава са апаратом са једним филаментом, набавком инструмента са два филамента омогући себи континуитет у раду, уколико дође до престанка рада једног филамента, тако што ће одмах имати доступан резервни филамент.

Питање 2: Да ли је прихватљиво да доставимо копију Решења о упису у Регистар понуђача, које је издала АПР и Изјаву на меморандуму фирме уместо доказа о испуњеност иуслова за учешће у јавној набавци под редним бројем 1,2,34,5,6,7,8?

Одговор:  Достављањем Решења о упису у Регистар понуђача доказује се испуњеност обавезних услова за учешће у јавној набавци (страна 12. тачка 1 – 4 конкурсне документације).

Није потребна никаква додатна Изјава на меморандуму понуђача, евентуално у форми пропратног обавештења да се уместо тражених доказа доставља Решење о упису у Регистар понуђача.

Питање 3: Везано за јавну набавку бр. 05/13, да лије потребно доставити ISO сертификат и CE декларацију произвођача на српском језику или може и на енглеском?

Одговор: ISO сертификат и CE декларацију произвођача можете доставити или на српском или на енглеском језику.

Питање 4: Такође, у конкурсној документацији у делу образац понуде под ставком 10.8 – тражи се садашња цена сервисног прегледа у вангарантном року. Да ли се мисли на сервисни преглед у случају квара или годишњи сервисни преглед?

Одговор: У делу образац понуде, 10 Сервисирање, под ставком 10.8 – сервисирање апарата у вангарантном року, мисли се на годишњи сервисни преглед.

Комисија за јавну набавку ЈН 05/13